## BOM
Project Drogheda — Banco de pruebas ambiental HBOX · BOM v1.0 · 17-sep-2026
Diseño: 2026-09-17_Drogheda_HALT-Rig_Thermal-Vibration-Impact_v1.1.md · Cámara capaz a 75 °C (se opera a 60 °C) · accionamiento de vibración completo (motovibrador + VFD)
LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS: Proveedor (J), Estado (K), P.U. real (L). El Importe real (M) se calcula solo. Precios estimados = calle MXN sep-2026, ±25 %, de búsqueda en MercadoLibre / Amazon MX / proveedor industrial — NO son cotizaciones.
Clave | Oleada | Etapa | Descripción | Especificación crítica | Unidad | Cant. | P.U. est. (MXN) | Importe est. (MXN) | Proveedor | Estado | P.U. real (MXN) | Importe real (MXN) | No recortar | Notas
1.01 | 1 | Térmica | Lámina de aluminio 3 mm — forro interior y puerta | Cubo interior 400 mm; ~1.5 m² con mermas | lote | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |  | Forro = barrera contra fuego y contención de fibra
1.02 | 1 | Térmica | Panel de lana mineral (rockwool) 75 mm | NO EPS/XPS/poliuretano: el EPS está clasificado a ~75 °C, justo en nuestro punto de diseño. ~100 kg/m³, ~2.5 m² | lote | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | SÍ | 75 mm a 75 °C pierde lo mismo que 50 mm a 60 °C (~130 W)
1.03 | 1 | Térmica | Piel exterior: triplay 18 mm o lámina 1.2 mm + bastidor | Cubo exterior 550 mm | lote | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 0
1.04 | 1 | Térmica | Calentador PTC con ventilador 220 V 300 W | Auto-limitante. 3 pzas = 900 W. Buscar 'calentador PTC ventilador 220V 300W' | pza | 3 | 350 | 1050 |  |  |  | 0 |  | 900 W => 13 min de subida a 75 °C, 9 min a 60 °C
1.05 | 1 | Térmica | Ventilador de recirculación, aspas METÁLICAS | Aspas de plástico se deforman a 75 °C. 120 mm, 220 V | pza | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0
1.06 | 1 | Térmica | Kit PID: REX-C100 + SSR-40DA + termopar tipo K | Verificar que el SSR sea 40 A DA | kit | 1 | 450 | 450 |  |  |  | 0 |  | Termopar en el flujo de aire de retorno, NO tocando un DUT
1.07 | 1 | Térmica | Termostato KSD301 NC 100 °C | NO sustituir por 85 °C: nuestro setpoint máximo es 75 °C | pza | 2 | 60 | 120 |  |  |  | 0 | SÍ | Corte independiente del PID
1.08 | 1 | Térmica | Contactor mecánico 220 V, >=10 A, bobina 220 V | En serie con el KSD301 | pza | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 0 | SÍ | El modo de falla dominante del SSR es quedarse PEGADO. Esto es lo único que lo detiene
1.09 | 1 | Térmica | Interruptor termomagnético 10 A + caja de control metálica | PE puenteado al forro de aluminio y al bastidor | lote | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0
1.10 | 1 | Térmica | Termopares tipo K adicionales + registrador 4 canales SD/USB | 3 sondas: 1 por DUT + 1 en aire. Registrador FUERA de la caja | kit | 1 | 700 | 700 |  |  |  | 0 |  | El informe necesita traza medida, no 'el display decía 60'
1.11 | 1 | Térmica | Cable con aislamiento de SILICÓN, AWG14 + AWG18, ~10 m c/u | NO PVC. A 75 °C junto a una resistencia el PVC se vuelve quebradizo y luego conductivo | lote | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | SÍ
1.12 | 1 | Térmica | Prensaestopas de silicón + placa de pasamuros (cara trasera) | Lazo de servicio de 150 mm por dentro, anclado en ambos extremos | lote | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  | Cable tensado por el fixture móvil = falla #1 en bancos así
1.13 | 1 | Térmica | Empaque de silicón para horno (200 °C+), bisagra piano, 2 pestillos de palanca | NO EPDM ni cinta de espuma | lote | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0
1.14 | 1 | Térmica | Fuelle / bota de silicón, barreno 50 mm + brida de piso | Silicón 200 °C. Paso de la varilla motriz | pza | 1 | 450 | 450 |  |  |  | 0 |  | Conducción por la pared del fuelle <0.1 W; ~5-10 W por convección del anillo
1.15 | 1 | Térmica | Entrada IEC, indicadores, PARO DE EMERGENCIA |  | lote | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | SÍ
1.16 | 1 | Térmica | Consumibles: remaches, ángulo, tornillería, sellador de silicón alta temp |  | lote | 1 | 480 | 480 |  |  |  | 0
S.01 | 1 | Seguridad | Cubeta de arena seca 20 kg | Para pack de litio. El CO2 NO sirve | pza | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | SÍ | Nunca dejar el primer soak de una configuración nueva sin vigilancia
S.02 | 1 | Seguridad | Manta ignífuga (welding blanket) |  | pza | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | SÍ
S.03 | 1 | Seguridad | Guantes térmicos | Superficies a 75 °C | par | 2 | 150 | 300 |  |  |  | 0
S.04 | 1 | Seguridad | OPCIONAL: extintor Clase D | Caro. La arena seca + manta cubre el caso realista | pza | 0 | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  | Cant. 0 = no incluido en el total. Poner 1 si se aprueba
2.01 | 2 | Vibración | Motovibrador trifásico 0.18–0.25 kW | DEBE traer contrapesos ajustables (medias lunas). Pedir hoja de datos: fuerza centrífuga máx. y velocidad máx. de baleros | pza | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0 | SÍ | Necesitamos m_e*e ajustable entre ~1.4 y ~12.5 g*m (28 g a 250 g @ 50 mm)
2.02 | 2 | Vibración | Variador de frecuencia (VFD) 0.75 kW | 220 V monofásico entrada -> trifásico salida. Rampas programables y salida > 60 Hz | pza | 1 | 1900 | 1900 |  |  |  | 0
2.03 | 2 | Vibración | Placa de aluminio 15 mm, 300 × 300 mm (fixture) | ALUMINIO, no acero: el acero añade ~6 kg de masa móvil | pza | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  | 0 | SÍ | Masa móvil objetivo = 10.3 kg
2.04 | 2 | Vibración | Varilla motriz acero 20 mm × 350 mm + coples + rótula (rod-end) |  | lote | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 0
2.05 | 2 | Vibración | Resortes de compresión 2.5 N/mm | Pedir la CONSTANTE, no 'resortes medianos'. fn ~5 Hz, hundimiento estático ~10 mm | pza | 4 | 125 | 500 |  |  |  | 0 |  | NO permanecer en 5–7 Hz hasta ver la traza del acelerómetro
2.06 | 2 | Vibración | Bastidor base: PTR 2" soldado + anclas a piso |  | lote | 1 | 1600 | 1600 |  |  |  | 0
2.07 | 2 | Vibración | Guarda: malla de acero + ventana de policarbonato + paro de emergencia | Masa excéntrica a 4800 rpm | lote | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 | SÍ
2.08 | 2 | Vibración | Tornillería, Loctite 243, soportes DUT | Los soportes deben ser IDÉNTICOS a los de la grúa | lote | 1 | 700 | 700 |  |  |  | 0 | SÍ | Si no, estamos probando el fixture, no el HBOX
3.01 | 2 | Impacto | Eje lineal cromado 16 mm × 300 mm | Guías de caída | pza | 2 | 200 | 400 |  |  |  | 0 |  | Todo hasta 30 g / 11 ms cabe en 250 mm de carrera
3.02 | 2 | Impacto | Rodamiento lineal SC16UU |  | pza | 4 | 125 | 500 |  |  |  | 0
3.03 | 2 | Impacto | Palanca de izaje, retén, pestillo de liberación, soportes de eje | Fabricación en taller | lote | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 0 |  | v1 se iza a mano; motorizar sólo si se quieren corridas de 1000 golpes
3.04 | 2 | Impacto | Surtido de tacones de hule Shore 60A y 70A, Ø 20/25/30/40/50 mm, 25 mm espesor | Se sintonizan contra el acelerómetro | lote | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 |  | k=E*A/L SUBESTIMA la rigidez real (factor de forma 2-4x): los tacones reales serán más chicos o más blandos
4.01 | 2 | Instrumentación | Módulo ADXL355 | ±8 g, 20 bits, SPI. Atornillado a la placa de fixture | pza | 1 | 1100 | 1100 |  |  |  | 0 |  | Es el sensor que cita el informe
4.02 | 2 | Instrumentación | Módulo ADXL1002 | ±50 g, 11 kHz BW, analógico | pza | 1 | 700 | 700 |  |  |  | 0 | SÍ | El ADXL355 satura y hace aliasing en un pulso de 15 g / 11 ms
4.03 | 2 | Instrumentación | Teensy 4.0 + SD + protoboard + cableado de silicón | ≥2 kHz en el canal de choque. FUERA de la caja caliente | kit | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE PARTIDAS |  |  |  |  | 27700 |  |  |  | 0
Note on H5: Precio unitario estimado en MXN, sep-2026, tolerancia ±25 %. Origen: búsqueda de mercado (MercadoLibre MX, Amazon MX, proveedores industriales) realizada el 17-sep-2026. No son cotizaciones en firme. Sustituir por P.U. real (col. L) al cotizar.
Note on N5: SÍ = partida que NO se recorta. Ver hoja 'No recortar' para el razonamiento.

## Resumen
Resumen de presupuesto
Por etapa
Etapa | Oleada | Estimado (MXN) | Real (MXN) | Diferencia (MXN)
Térmica | 1 | 9800 | 0
Seguridad | 1 | 1100 | 0
Vibración | 2 | 11700 | 0
Impacto | 2 | 2400 | 0
Instrumentación | 2 | 2700 | 0
SUBTOTAL |  | 27700 | 0
Contingencia | 15% | 4155 | 0
TOTAL |  | 31855 | 0 | -31855
Por oleada de compra
Oleada | Qué es | Cuándo pedir | Estimado (MXN)
1 | Etapa térmica + seguridad | Ahora — útil por sí sola, y ataca las fallas que YA conocemos | 10900
2 | Vibración + impacto + instrumentación | Al pasar la compuerta G1 (cámara estable a 60 °C y corte probado) | 16800
Cómo usar este archivo
Celdas AMARILLAS | Son las que se llenan: BOM col. J (Proveedor), K (Estado), L (P.U. real), y B del renglón Contingencia.
Texto AZUL | Dato capturado a mano (cantidades y precios estimados). Se puede editar.
Texto NEGRO | Fórmula. No editar.
Columna I / M | Importe estimado / real. Se calculan solos a partir de Cant. × P.U.
Columna N | 'SÍ' = partida que no se recorta. Ver hoja 'No recortar'.
Partida S.04 | Extintor Clase D, cantidad 0 = NO incluido en el total. Poner 1 si se aprueba.
Ejemplo de un renglón ya cotizado (formato esperado):
Proveedor (J) | Estado (K) | P.U. real (L)
Grainger MX / OC-4471 | Pedido 18-sep | 372

## No recortar
Las seis partidas que no se recortan
Clave | Partida | Por qué
1.07 + 1.08 | KSD301 100 °C + contactor mecánico | El modo de falla dominante de un SSR es quedarse PEGADO en conducción, y entonces el PID no tiene ninguna autoridad. Es lo único que separa un SSR pegado de un incendio durante un soak nocturno. PROBARLO EN COMISIONAMIENTO: puentear el SSR a propósito, con la caja vacía, y confirmar que el contactor abre.
1.11 | Cable con aislamiento de silicón | El PVC a 75 °C junto a una resistencia de 300 W se vuelve quebradizo y después conductivo.
1.02 | Lana mineral, no EPS | El EPS está clasificado a ~75 °C — exactamente nuestro punto de diseño. Se reblandece y desgasifica. La lana mineral es incombustible y cuesta lo mismo.
2.07 + 1.15 | Guarda + paro de emergencia | Masa excéntrica girando a 4800 rpm. La energía es real.
4.02 | ADXL1002 para el canal de choque | El ADXL355 satura y hace aliasing en un pulso de 15 g / 11 ms. Es la medición que no se puede fingir.
2.01 | Contrapesos ajustables en el motovibrador | Sin ellos no hay barridos por bandas y el banco deja de ser repetible — que es el punto entero de construirlo.
Antes de comprar el motovibrador (2.01) — pedir por escrito al proveedor:
• Fuerza centrífuga máxima (N o kgf) y a qué rpm
• Velocidad máxima admisible de baleros
• Rango de ajuste de los contrapesos: m_e*e mínimo y máximo
• ¿Admite operación continua a 80 Hz con variador?
• NECESITAMOS m_e*e ajustable entre ~1.4 y ~12.5 g·m (equivale a 28 g y 250 g a 50 mm de radio).
• Si no baja de ~1.4 g·m, la Banda C (40–80 Hz) no se puede ajustar y hay que maquinar contrapesos más ligeros.
Regla dura de seguridad:
NINGÚN pack de litio dentro de la caja por encima de 60 °C. La capacidad de 75 °C es para trabajo de tarjeta desnuda y de gabinete, o para LFP cuando esa decisión aterrice.